# 线激光三维扫描模块采购选型

项目阶段：第一阶段可行性验证与样机选型
适用范围：线激光器+工业相机三角测量模块，不含俯仰扫描机构

## 1. 项目目标

本项目拟开发一套应用于工业机械臂/人形机器人的线激光三维扫描模块，配合俯仰扫描结构，预期在1m工作距离下，实现约0.5m×0.5m范围内的工件表面的三维形貌检测。第一阶段暂不考虑俯仰扫描机构，仅采购并验证核心光学扫描模块，包括工业相机、镜头、线激光器、滤光片、安装支架及标定件。项目关注指标包括：

| 指标 | 目标值 |
| --- | --- |
| 工作距离 | 1 m |
| 目标视场 | 约0.5m宽幅 |
| Z向分辨能力 | 0.2mm |
| X定位精度 | 0.2mm |

## 2. 相机参数计算

如果希望相机在0.5 m宽度方向上，每0.2 mm至少有一个采样点，则所需横向像素数为：。假设0.5 m水平视场被相机横向像素覆盖，那么单像素对应物理尺寸为：

| 相机横向分辨率 | 0.5 m视场下单像素尺寸 |
| --- | --- |
| 2448 px | 0.204 mm/px |
| 4096 px | 0.122 mm/px |

因此考虑选购12MP或5MP的全局快门相机。

## 3. 工业相机选型分析

比较了4款相机：大恒ME2P-1230-23U3M、海康MV-CH120-100GM以及大恒MER2-501-79U3M、海康MV-CS050-60GM。

| 参数 | ME2P-1230-23U3M | MV-CH120-100GM | MER2-501-79U3M | MV-CS050-60GM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分辨率 | 4096 × 3000 |  | 2448 × 2048 |  |
| 像素数 | 12MP |  | 5MP |  |
| 传感器 | Sony IMX304 |  | Sony | 堆栈式BSI |
| 快门 | 全局快门 |  |  |  |
| 靶面尺寸 | 1.1" | 1.1" | 2/3" | 2/3" |
| 像元尺寸 | 3.45 μm |  |  |  |
| 接口 | USB3.0 | GigE | USB3.0 | GigE |
| 帧率 | 23.5 fps | 9.4 fps | 78.9 fps | 23 fps |
| 类型 | 黑白 |  |  |  |
| 机械尺寸(W×H×L) | 36 mm×31 mm×38.8 mm | 29 mm × 29 mm × 42 mm | 29 mm × 29 mm × 29 mm | 29 mm × 29 mm × 42 mm |
| 重量 | 66 g | 100 g | 65 g | 100 g |
| 价格 | 5500 | 3510 | 2600 | 1100 |

## 4 镜头选型分析

已知传感器物理宽度=水平像素数×像元尺寸，以大恒ME2P-1230-23U3M的IMX304传感器为例，分辨率为4096 × 3000，像元尺寸为3.45 μm，传感器物理宽度为。若工作距离为1 m，目标宽度为0.5 m，则镜头焦距近似为：。因此需要选择25mm的镜头，。因此对于12MP相机优先选择25mm焦段、支持1.1"靶面、至少12MP级的低畸变C口镜头。类似地，，，对于5MP相机优先选择16mm焦段、支持2/3"靶面、5MP级/10MP级的低畸变C口镜头。

比较了4款C口镜头：大恒HN-P-2524-20M-C1.1/1、海康MVL-KF2528M-12MPE以及大恒HN-P-1618-10M-C2/3、海康MVL-MF1628M-10MPE。

| 参数 | HN-P-2524-20M-C1.1/1 | MVL-KF2528M-12MPE | HN-P-1618-10M-C2/3 | MVL-MF1628M-10MPE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分辨率 | 20M | 12M | 10M | 10M |
| 焦距 | 25 |  | 16 |  |
| 靶面尺寸 | 1.1" |  | 2/3" |  |
| 视场角(H×V) | 30.47° × 22.53° | 30.4° × 23° | 29.8° × 22.6° | 29.1° × 24.5° |
| 光圈范围 | F2.4-F16 | F2.8-F22 | F1.8-F14 | F2.8-F16 |
| 畸变(%) | -0.08 | 0.1 | ±0.2 | -0.09 |
| 前端螺纹尺寸 | M37 × 0.5 | M35.5 × 0.5 | M27 × 0.5 | M25.5 × 0.5 |
| 最小工作距离(mm) | 150 | 100 | 100 | 100 |
| 机械尺寸(D×L)(mm) | Φ40.0 × 58.44 | Φ37 × 82 | Φ32.0 × 53.7 | Φ29.0 × 44.5 |
| 重量 | / | 180 g | / | 63 g |
| 价格 | 800 | 830 | 600 | 242 |

## 5. 线激光器选型分析

线激光器选型主要需要考虑波长、输出功率、线宽等几个参数。

波长：常见的一字线激光器波长主要有405nm（蓝紫色）、450nm（蓝色）、520nm(绿色)、650nm(红色)、808/850nm(近红外)5类。不同波长对不同材质的穿透性与反射率差异显著：红色激光(650nm)对金属、塑料等非透明材质反射率高，光斑对比度强，适合多数工业定位场景，如物流分拣线识别纸箱、金属零件定位，且红色激光成本较低，是性价比首选。绿色激光(520nm)在玻璃、透明塑料等透明材质上表现更优，检测透明亚克力零件时，红色激光易穿透材质导致光斑模糊，而绿色激光因穿透率低，能在透明表面形成清晰直线，因此广泛应用于光伏玻璃切割定位、透明容器检测。近红外激光(850nm)则适合夜间或暗环境场景，如半导体晶圆夜间检测，其不可见光特性可避免强光对精密芯片的干扰，同时需搭配红外相机使用，确保视觉系统能捕捉到激光线条。

而3D线激光轮廓传感器一般常采用的是激光光源是405nm蓝光或650nm红光。理论上，波长与分辨率正相关，蓝光线宽更细、横向分辨率更高；波长越短，越容易反射而不容易透射，蓝光反射率要高；激光散斑的大小与波长成正比，蓝光的斑点噪声更小。但是蓝光波长短，相机响应曲线比红光弱，要求曝光时间长、激光功率高，会降低采集帧率，所以红激光通常用于高速采集应用，蓝激光用于高精度采集应用，且蓝激光的成本比红激光更高。

输出功率：功率越大，亮度越高，照射距离越远，但功率也不是越高越好，高功率可能导致光斑扩散，反而会降低定位精度。低功率(通常5mW以下)一字线激光器适用于近距离、高反光材质或精密检测场景：例如3C行业检测手机屏幕玻璃时，玻璃表面易反射光线，低功率激光可避免光斑过亮导致的视觉系统“过曝”，同时10-30cm的检测距离内，低功率光斑仍能保持均匀直线，满足屏幕边缘定位需求。而工业自动化装配线(如汽车零部件组装)中，检测距离常达50-100cm，且可能存在粉尘、油污等干扰，需选择10-30mW中高功率激光器，确保光斑穿透干扰环境后仍清晰可见，避免因功率不足导致的定位模糊。由于我们的检测距离在50-150cm范围，所以优先选择中高功率激光器30-50mW左右。考虑到连续俯仰扫描，需要缩短曝光，也可以放宽到30-80mW。

线宽：投影的激光线，在物体表面的成像其实是有一定宽度的，获取三维信息时需要提取中心线坐标。激光中心提取需要激光线在图像上具有一定宽度，若线宽小于约2 px，容易受像素栅格影响，激光线可能时断时续，散斑会使峰值像素跳动，灰度重心和高斯拟合不稳定。若线宽超过约8–10 px，边缘梯度下降，光条中心受表面反射影响更大，台阶边界容易被抹平，相邻表面光条可能重叠。通常希望最终相机图像中的光条宽度约为。12MP＋25 mm镜头时，1 m处约覆盖543–565 mm，物方采样约，对应3–5 px，因此12MP系统推荐FWHM。5MP系统适合FWHM。

扇角：目标线长为500 mm，激光器到工作面中心距离约1000 mm，所需全扇角为：，因此可以选择30°扇角。30°线激光在1 m处的理论线长：，45°在1 m处的线长约为：，30°能够覆盖500 mm，并留出约36 mm总余量，激光功率集中，工作距离稳定在约1 m时，优先选择30°全扇角。大扇角如果需要达到小扇角相同的单位线长功率，通常需要更高功率，或者需要更长曝光、更大光圈和更高增益，且过长激光线可能带来杂散光线反射，影响提取效果。但大多厂家对激光的均匀线，仅取激光线中间80%的区域，拟合一条最佳直线，再计算光条相对该直线的偏差。所以若按照80%指标，则可选择45°扇角，取80%均匀线为。

透镜：大多数激光发射的是截面为圆形或椭圆形的束流。当这样的光束撞击平面时，会形成一个小圆点，利用透镜可以将圆形高斯轮廓激光束转化为发散的光扇，在其投射的表面上形成一条线，也就是一字线激光器。普通一字线激光器常使用柱面透镜，结构简单、价格低，但中心与边缘存在亮度差异，会导致中心过曝、边缘欠曝，同一阈值无法覆盖整条线，线宽沿X方向变化，亚像素中心重复性不一致。而鲍威尔透镜是一种非球面柱状线生成透镜，会重新分配高斯光束的能量，将光线从中心移向束流边缘，使线激光接近均匀的平顶亮度分布，形成均匀的强度线。

推荐450 nm作为主方案，450 nm、标称50 mW可调、30°全扇角、玻璃Powell透镜、1 m可调焦、TTL＋模拟功率控制、低散斑工业线激光器。

图：鲍威尔透镜（左）与传统的圆柱形透镜（右）工作原理比较

图：不同透镜激光线效果图

图：相机光谱曲线图

图：Z-Laser ZX20线激光器参数

图：深湛激光器尺寸

激光器采购候选如下：

| 参数 | 深湛激光蓝光 | 深湛激光红光 | 深湛激光红光 |
| --- | --- | --- | --- |
| 波长 | 450nm | 660 nm | 660 nm |
| 透镜 | 鲍威尔透镜 | 树脂透镜 | 玻璃透镜 |
| 功率 | 50 mW | 50 mW | 50 mW |
| 线宽 | 0.8-1 mm@1m | 0.8-1 mm@1m | 0.8-1 mm@1m |
| 扇角 | 30° | 30° | 30° |
| 价格 | 825 | 169 | 150 |

为了确保激光设备的安全性能，国际电工委员会（International Electrotechnical Commission，简称IEC）制定了IEC60825标准，用于划分激光产品的安全等级，对于400～700 nm、连续、小直径或低发散激光，可用下面的功率区间进行初步筛查，我们采购的一字线激光器可能处于Class 2M、Class 3R、Class 3B等级，长时间凝视可能损伤眼睛，需要配备护目镜。

| Class 1 | 不超过Class 1 AEL |
| --- | --- |
| Class 1M | 常见于大直径、强发散光束，裸眼安全，光学仪器观察危险 |
| Class 2 | 只适用于 400～700 nm可见激光。对于普通小光斑连续激光，约不超过1 mW |
| Class 2M | 线激光和扩束激光中比较常见 |
| Class 3R | 约1～5 mW |
| Class 3B | 约5～500 mW |
| Class 4 | 大于500 mW |

## 6. 窄带滤光片选型分析

窄带滤光片主要作用是保留激光波段、抑制其他环境光，能降低背景灰度和波动，使激光中心提取更加稳定。对于大恒 HN-P-2524-20M-C1.1/1，滤镜螺纹为M37×0.5，若选择450nm蓝光激光器，则可选择M37×0.5的450 nm窄带滤光片，带宽可选为20-40nm。450nm窄带滤光镜采购候选如下：

| 参数 | 450nm窄带滤光镜 |  |
| --- | --- | --- |
| 带宽 | 20nm | 40nm |
| 价格 | 580 | 140 |

## 7. 采购组合

### 7.1 方案 A：高精度版本12MP

相机：大恒ME2P-1230-23U3M，黑白全局快门，4096 × 3000，帧率23.5 fps，价格5500；

镜头：大恒HN-P-2524-20M-C1.1/1，25mm焦段、支持1.1"靶面、20MP级、水平视场角为30.47°，价格800；

线激光器：深湛激光蓝光450nm，鲍威尔透镜，功率50 mW，扇角30°，价格825。

窄带滤光片：40nm带宽的450nm窄带滤光镜，价格140。

在相机光轴到工作面约1 m时，水平视场约为：，对应水平采样：，因此，0.2 mm相当于：。

### 7.2 方案 B：高性价比版本5MP

相机：海康MV-CS050-60GM，黑白全局快门，2448 × 2048，23 fps，价格1100；

镜头：海康MVL-MF1628M-10MPE，16mm焦段、支持2/3"靶面、10MP级、水平视场角为29.1°，价格242；

线激光器：深湛激光红光660nm，玻璃透镜，功率50 mW，扇角30°，价格150。

使用16 mm镜头、光轴距离1 m时，水平视场近似：，对应水平采样：，因此，0.2 mm相当于：。理论上可以接近0.2 mm定位，但工程余量较小。